## 格式8. ★实质性要求响应表

★实质性要求响应表

项目编号：FFKJ2024010

项目名称：合成生物学中试系统

备注：招标文件用户需求中标有“★”的指标均被视为实质性响应指标，投标人如有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

| 序号 | ★实质性招标要求内容 | 投标响应 详细内容 | 正/负/ 无偏离 | 偏离 说明 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 20L种子罐/200L种子罐/2000L发酵罐系统 |  |  |  |  |
|  | 罐体设计要求 |  |  |  |  |
|  | 灭菌方式：采用在位全自动灭菌方式：罐内一键式自动灭菌。取样阀、罐底阀、放料阀手动灭菌。可实现空消与实消灭菌程序： 由控制电脑设定自动灭菌程序，可自动灭菌，自动阀门控制；升温、保温和降温过程由程序设定自动完成；触摸屏显示数据记录与分析，动态流程图显示状态，灭菌过程温度、罐压等在线参数可在控制器和电脑上直观显示及实时监控 灭菌过程参数设置中，具有“糊化”设置条，包含温度、维持时间两项 |  |  |  |  |
|  | 200L带罐盖提升功能 |  |  |  |  |
|  | 20L和200L带罐体称重功能，采用进口称重传感器；2000L带液位系统，可在线检测液位 |  |  |  |  |
|  | 带发酵罐气动罐底隔膜阀和放料阀，CIP回流口，20L/200L移种口（快接形式），特制设计，无死角、不积液，可蒸汽消毒 |  |  |  |  |
|  | 控制要求 |  |  |  |  |
|  | 采用在位全自动灭菌 |  |  |  |  |
|  | 自控记录实时数据和生成趋势线，历史数据和趋势线可查询，可下载输出。 |  |  |  |  |
|  | 压力显示:数字压力传感器，并有机械压力表显示 |  |  |  |  |
|  | 压力控制方式：压力自控，20L/200L采用手动隔膜阀+进口比例电磁阀，2000L采用气动薄膜调节阀+手动隔膜阀，能手动/自动两种模式调节开度 自控条件下有多种模式选择： 全开模式： 全闭模式： 恒压模式： 顺控模式： 联动模式：跟DO进行联动 |  |  |  |  |
|  | 温度自控：范围冷却水温度+5-65℃，分辨率0.1℃，可顺序控制。 |  |  |  |  |
|  | 控温方式：20L/200L采用电加热水冷却，2000L采用蒸汽加热（采用板换形式），水冷却。 |  |  |  |  |
|  | 溶氧自控：溶氧可与搅拌速度，补料速率串级联动； |  |  |  |  |
|  | 溶氧电极为进口电极 |  |  |  |  |
|  | 采用数字化定时定量分段设置控制，蠕动泵补料自动控制，控制器可设定补料泵的开关周期，可根据液位要求设定控制补料，补料可与pH 和DO 相关联，具备云补料，智能补料设定，可云端、在线双重控制。 |  |  |  |  |
|  | 补料蠕动泵1路，可顺控和联动。20L/200L/2000L为调速蠕动泵。 |  |  |  |  |
|  | 消泡控制：蠕动泵，20L/200L/2000L为调速蠕动泵。 |  |  |  |  |
|  | 控制器可在硬件满足的情况下预留软件功能 代谢流高级监控软件(需自主软件，有升级能力)： 基于细胞代谢物流检测与控制理论进行参数相关分析，微生物发酵过程优化与放大的多尺度问题研究。控制或采集pH、DO、罐压、温度、转速、空气流量、排气O2、排气CO2、补料称重、发酵液体积等14个直接参数并可计算间接参数。可以通过软件方便的标定pH、DO电极；设定参数的初始控制状态。软件的功能主要如下： 1、精确计算在线的OUR、CER、RQ、KLa等间接参数，能在同一坐标平面上同时显示多条不同参数的曲线； 2、精确显示发酵罐内物料平衡与变化，方便用户分析发酵过程的相关性，从而帮助用户得出合适的调控点，实现中试一步放大的目的； 3、离线输入总糖、还原糖、氨基氮、菌浓、发酵单位等检测数据并在在线工艺参数曲线下生成相应曲线 |  |  |  |  |
|  | 所有设定参数须有上下限及报警记录 |  |  |  |  |
|  | 控制软件具有安全保护系统：所有人员只有通过所授权的密码才能进入相关画面及相关参数域； 1.用户登录密码 2.应至少包括三级操作权限（包括） 一级：管理员，最高权限。具备全部权限：建立/删除批号，设置（新建、修改、删除）工艺参数，报警确认，查看历史数据（曲线）、报警等信息，添加/删除用户，具有数据删除和备份功能，痕迹追踪。修改/关闭各级权限内容。 二级：技术人员，操作者，具有：建立批号，设置（新建、修改、删除）工艺参数，报警确认，查看历史数据（曲线）、报警等信息； 三级：使用者，查看经管理员授权的所参与“品种”的历史数据（曲线）；报警确认。 另外：厂家维修和服务人员不包括在以上三级人员中，针对这类人员，具有防止误操作的设置功能，有限的备份权限。 3.各级权限内容能够单独更改。 进入系统的操作模块受访问机制的保护，实现访问等级管理。以及各级的操作都应有痕迹记录。 4.各级/各用户，可以设置/修改各自登录密码，设有主动登录/退出按钮，且可以各自设置默认自动退出登陆时间。 |  |  |  |  |
|  | (1)数据采集：接收各现地控制单元发送的操作和事件数据，存入实时数据库（存储时效8000天），用于画面更新、控制调节、趋势分析、记录打印、操作指导及事故记录和分析。数据采集采用自动与招测相结合的方式。在所有时间内，可由操作员或应用程序发命令采集任何一个现地控制单元的过程输入信息； (2)数据处理：进行数据编码，校验传输误差及数据传输差错的控制。生成各种数据库，供显示、刷新、打印、检索等使用。对重要监视量如温度、ph、溶氧进行趋势分析，历史数据导出，不同发酵罐历史数据、曲线对比分析。 (3)监视：对设备主要运行参数、事故、故障、状变以数字、文字、图形、表格、曲线、色彩变化、信号闪烁及不同频率的语音报警等形式进行动态显示。能对运行过程进行监视，监视过程中的主要操作参数变化及状态变化； (4)控制：运行人员通过键盘、鼠标对被控对象进行调节和控制。控制的主要内容包括设备控制方式的选择、设备的操作、各种整定值和限值的设定等 |  |  |  |  |
|  | 移动云端软件： 专一定制镜像设备，发酵工艺不泄露无隐患； 离线远程监控APP，提高可操作性； 发酵状态一目了然，现场无人值守； 自主开发发酵云端，有升级维护能力；不得借助第三方。 |  |  |  |  |
|  | 智控分析软件： 智慧云软件包（系统）大数据的发酵过程数据集成、数据计算、数据监控、工艺数据包（可自主编辑）、数据分析软件系统。 软件内置多种控制算法，包括PID控制、预测控制、自适应控制等，用户可以根据实际需求选择合适的算法进行系统控制，开放式数据库，可自主导入工艺重点参数。 软件支持多种数据采集接口，可以对接各种传感器、仪表等设备，实现数据的实时采集和分析。 软件支持远程操控功能，用户可以通过互联网实现远程监控和控制系统，保持系统的灵活性和可扩展性。 软件批处理多轮发酵数据分析，挖掘发酵多批次的可重复性或者差异性。 软件内置故障诊断功能，能够快速识别系统故障并给出解决方案，提高系统的稳定性和可靠性。 |  |  |  |  |
|  | 兼容多版本BIOTECH系列软件，包含代谢流高级监控软件FCS(生物发酵过程检测软件)，便于实现实验室智能综合管理。 |  |  |  |  |
|  | 工业控制计算机和I/O通道为核心组成，采用21"物联液晶屏作为显示界面，可实现远程云平台数据计算、模拟变量、优化分析等 |  |  |  |  |
|  | PLC采用西门子1200系列 |  |  |  |  |
|  | 空气管道配置 |  |  |  |  |
|  | 空气精滤芯：进口，或国产知名厂家；精度0.01μm；带空气总滤和蒸汽总滤 |  |  |  |  |
|  | 有进气单向阀。 |  |  |  |  |
|  | 通气量控制：20L/200L采用转子流量计+质量流量计形式，2000L采用涡街流量计+气动薄膜调节阀形式，通量2VVM。 |  |  |  |  |
|  | 搅拌系统 |  |  |  |  |
|  | 搅拌方式：罐顶机械搅拌。 |  |  |  |  |
|  | 搅拌桨：搅拌桨形式底部采用抛物线桨和上部1层六平叶桨，中部1层四宽叶斜浆。 |  |  |  |  |
|  | 20L/200L/2000L分别控制转速为：50~1000/550/240rpm。精度1rpm |  |  |  |  |
|  | 辅助配件要求 |  |  |  |  |
|  | 蒸汽管道和冷冻水管道带保温（铝包被） |  |  |  |  |
|  | 公共系统要求 |  |  |  |  |
|  | 产蒸汽设备：蒸发量200KG/H |  |  |  |  |
|  | 产冷水设备：冷水机组制冷量30匹，温度要求4-7℃ |  |  |  |  |
|  | 产压缩空气设备：空压机+空气储罐+带有除油除水过滤器和冷干机及排气量：3.8m³/min |  |  |  |  |
|  | 50L消泡罐 |  |  |  |  |
|  | 搅拌：进口电机，响应迅速，启动无延迟，恒定转速：100rpm |  |  |  |  |
|  | 控温系统：蒸汽加热，水降温，夹套循环控温，显示温度：0-150℃±0.1℃。 |  |  |  |  |
|  | 通气：采用阀门控制进气流量，自动控制；滤芯为标准滤芯；通气方式为表层通气 |  |  |  |  |
|  | 罐压：带压力传感器和比例电磁阀，自动控制罐压。 |  |  |  |  |
|  | 灭菌：罐内一键式自动灭菌。取样阀、罐底阀、放料阀手动灭菌。可实现空消与实消； |  |  |  |  |
|  | 500L酸碱罐 |  |  |  |  |
|  | 搅拌：进口电机，响应迅速，启动无延迟，恒定转速：80rpm |  |  |  |  |
|  | 通 气：采用阀门控制进气流量，自动控制；滤芯为标准滤芯；通气方式为表层通气。 |  |  |  |  |
|  | 罐压:带压力传感器和比例电磁阀，自动控制罐压。 |  |  |  |  |
|  | 自动灭菌：罐内一键式自动灭菌。取样阀、罐底阀、放料阀手动灭菌。可实现空消。 |  |  |  |  |
|  | 250L补料罐 |  |  |  |  |
|  | 搅拌：进口电机，响应迅速，启动无延迟，恒定转速：100rpm |  |  |  |  |
|  | 控温系统：电加热，水降温，夹套循环控温，显示温度：0-150℃±0.1℃ |  |  |  |  |
|  | 通气：采用阀门控制进气流量，自动控制；滤芯为标准滤芯；通气方式为表层通气。 |  |  |  |  |
|  | 罐压:带压力传感器和比例电磁阀，自动控制罐压。 |  |  |  |  |
|  | 自动灭菌：罐内一键式自动灭菌。取样阀、罐底阀、放料阀手动灭菌。可实现空消。 |  |  |  |  |
|  | 200L结晶提取罐 |  |  |  |  |
|  | 公称容积：在位灭菌，设计压力0.3Mpa；主体材质：2205双相不锈钢； 罐顶：带视镜口1个、照明灯1个，有进料口1个、CIP清洗口（带喷淋球）、进气口1个，排气口1个，备用口1个等； 罐侧：带有温度计口1个。 罐底：出料口1个、CIP回流口 内镜面抛光，外表面哑光拉丝处理，所有焊缝坚固整齐美观。 |  |  |  |  |
|  | 夹套：设计压力0.4 Mpa，夹套材质：304不锈钢，用于温控、辅助灭菌；采用优化导流设计，提高了交换效率和罐内温度的均匀性；夹套保温层SUS304，满足GMP要求，减少热损耗，节约能源，减少烫伤隐患，保温材料：硅酸铝 |  |  |  |  |
|  | 搅拌：进口电机，响应迅速，启动无延迟，转速： 0-100rpm无极调速，搅拌桨：框式或螺带式 |  |  |  |  |
|  | 控温系统：电加热，水降温，夹套循环控温，显示温度：0-150℃±0.1℃ |  |  |  |  |
|  | 离心机 |  |  |  |  |
|  | 转鼓有效容积: L 100 |  |  |  |  |
|  | 最大允许装料量 :kg 135 |  |  |  |  |
|  | 转鼓最高转速 :r/min 1200 |  |  |  |  |
|  | 纯化水 |  |  |  |  |
|  | 产 水 量：≥1吨/小时（1000L/H） |  |  |  |  |
|  | 电 导 率：≤10us/cm |  |  |  |  |
|  | 总 功 率：4KW |  |  |  |  |
|  | 工作电源：380V/50Hz |  |  |  |  |
|  | 蒸汽发生器 |  |  |  |  |
|  | 额定加热功率：144kw |  |  |  |  |
|  | 额定蒸发量：200kg/h |  |  |  |  |
|  | 使用电压：380V/50Hz（三相五线） |  |  |  |  |
|  | 加热管：4组*36kw |  |  |  |  |
|  | 风冷式冷水机 |  |  |  |  |
|  | 电源：380V/3PHASE/50HZ |  |  |  |  |
|  | 制冷量：81KW/69600kcal |  |  |  |  |
|  | 压缩机功率：27.2KW，形式：全封闭涡旋式；启动形式：直接顺时启动；数量：2个 |  |  |  |  |
|  | 使用温度范围：5ºC-35ºC |  |  |  |  |
|  | 蒸发器形式：水箱式；冷冻水流量：15.5M3/h；水管接口：DN50 |  |  |  |  |
|  | 保护装置：高低压保护；过载保护；超温保护 ；相序保护 |  |  |  |  |
|  | 工频空压机 |  |  |  |  |
|  | 排气量：3.8m3/min |  |  |  |  |
|  | 排气压力：0.7Mpa |  |  |  |  |
|  | 冷却方式：风冷式 |  |  |  |  |
|  | 功率：22KW |  |  |  |  |
|  | 电源：380V/50Hz |  |  |  |  |
|  | 陶瓷膜设备 |  |  |  |  |
|  | 过滤面积：≥10平 |  |  |  |  |
|  | 处理速度：500-1000L/h |  |  |  |  |
|  | 膜孔径：50nm |  |  |  |  |
|  | 工作压力：0.5MPa（最大） |  |  |  |  |
|  | 含CIP清洗（带CIP罐） |  |  |  |  |
|  | 控制系统采用 PLC+数显表控制方式，控制对象为供料/清洗泵、循环泵等 所有须显示的数据如液位、运行压力、温度等 |  |  |  |  |
|  | 离子交换柱 |  |  |  |  |
|  | 单根柱子有效容积：50L |  |  |  |  |
|  | 离子柱材质：有机玻璃 |  |  |  |  |
|  | 数量：3支 |  |  |  |  |
|  | 支撑架：方钢 |  |  |  |  |
|  | 物料泵：1台 |  |  |  |  |
|  | 工作pH：0~15 |  |  |  |  |
|  | 工作温度：20~85℃ |  |  |  |  |
|  | 储罐数量：3个 |  |  |  |  |
|  | 储罐材质：PE |  |  |  |  |
|  | 储罐全容积：300L（配套与树脂柱之间管道连接和阀门） |  |  |  |  |
|  | 降膜蒸发器设备 |  |  |  |  |
|  | 设备配套:主机*1;真空泵*1;输料泵*2;溶剂储罐*1;真空水罐 |  |  |  |  |
|  | 乙.醇蒸发量:50L/h 真空泵抽气速率:18m3/h 物料循环泵流量:1T/h 溶剂循环泵流量:1T/h 加热器换热面积:3.1㎡ 冷凝器换热面积:3.2m 真空水罐容积:50L 溶剂储罐容积:50L 材质:316L 设备功率:2.5KW 电源可选:220/380/480V.3P YUC25020EX 加热功率:25KW 温度范围:50-200℃ 控温精度:±1℃ 流量:60V/min 进出口:DN25 防爆等级:EXDI BT4 电源:380/480V.3P 选配三相220V增3000USD YHA-0605EX 制冷量:16.6KW 设备功率:6KW 流量:80L/min 温度范围:5℃-室温 冷媒:R22防爆等级:EXDII BT4 电源:380/480V.3P 选配三相220V增3000USD |  |  |  |  |
|  | 脱色过滤设备 |  |  |  |  |
|  | 过滤通量：150L/h |  |  |  |  |
|  | 过滤面积：≥2.5平 |  |  |  |  |
|  | 板框主材质：PP |  |  |  |  |
|  | 机架材质：碳钢刷漆 |  |  |  |  |
|  | 工作温度：20~85℃ |  |  |  |  |
|  | 工作压力：最高0.5MPa |  |  |  |  |
|  | 真空干燥箱 |  |  |  |  |
|  | 结构：304不锈钢内胆、多层板式 |  |  |  |  |
|  | 加热方式：电加热 |  |  |  |  |
|  | 工作容积：1m³ |  |  |  |  |
|  | 工作温度：20~150℃ |  |  |  |  |
|  | 真空度：>0.09MPa |  |  |  |  |
|  | 废液储罐 |  |  |  |  |
|  | 容积：5 m3 介质：弱腐蚀性有机废水 结构：立式平底、带检修人孔 |  |  |  |  |
|  | 包装和运输 |  |  |  |  |
|  | 交货前在制造商处，需方安排1-2人，进行现场检测 |  |  |  |  |
|  | 设备到货后，由需方负责搬运、吊装，供方负责搬运吊装指导；供方负责安装。 |  |  |  |  |
|  | 安装及试运行要求 |  |  |  |  |
|  | 设备到货，拆箱时供应方必须陪同需方人员进行拆箱，如果供应方授权需方自行拆箱，拆箱后发现设备及所有附件有任何损坏、缺失，供应方应负全责。 |  |  |  |  |
|  | 安全要求 |  |  |  |  |
|  | 电气控制柜装有安全锁，符合零进入标准； 断电时，机器逐渐停稳，以保护操作工、设备和产品； 恢复供电后机器不能自动开机，必须人工启动。 |  |  |  |  |
|  | 距离设备1m远的噪音在70 db以下，偏离必须标明 |  |  |  |  |
|  | 任何部位不能有锋利的边缘和尖角 |  |  |  |  |
|  | 超过50℃以上的介质设有安全保护装置，减少人员接触到高温管道 |  |  |  |  |
|  | 机械安全性能符合相关安全标准； 电气系统的安全性能应符合相应的国家标准。 |  |  |  |  |
|  | 文件要求 |  |  |  |  |
|  | 各设备合格证，使用说明书（随机一起发货） |  |  |  |  |
|  | 有一二类压力容器生产资质证书，材质证明 |  |  |  |  |
|  | 预设定使用参数（按工艺程序要求） |  |  |  |  |
|  | 设备维护与保养说明书。 |  |  |  |  |
|  | 各组件说明书、设备维修手册 |  |  |  |  |
|  | 设备操作说明书（应随同预运行确认报告一起递交） |  |  |  |  |
|  | 备件及耗材清单。供应商需足量提供不少于24个月常用耗材、重要零部件如：配套电极、膜片、密封件、硅胶管、相关试剂等。 |  |  |  |  |
|  | SAT |  |  |  |  |
|  | 设备到货拆箱时如发现设备及其附件有任何损坏、缺少，供应商应负责及时处理不得推诿。 |  |  |  |  |
|  | 供应商在报价中需要将所有需要提供的辅助设施（如电、压缩空气、安装空间等）列举清楚，若有列举不明之项目，发生费用则全部由供应商自己承担。 |  |  |  |  |
|  | 本规格表中基本规格内容，技术数据及参考文件等各大项中所提及各项要求供应商提供资料，若有任何问题应于契约订定前先知会我方，在合约上说明，否则各项均列入设备到货验收时之依据 |  |  |  |  |
|  | 售后要求 |  |  |  |  |
|  | 供应商负责培训需方相关人员以下内容：调试安装、原理、熟悉设备性能指标、掌握公用工程的连接、了解公用工程的消耗、手动、自动操作的使用过程、操作及常规保养、故障处理、了解自动程序编程及维护保养知识。供方提供相关培训大纲和教材。培训需使我方人员达到一定熟练程度，由双方人员认可 |  |  |  |  |
|  | 需方提供试车方案，并经根据前期URS文件标准进行试机确认 |  |  |  |  |
|  | 设备现场就位完毕，应对该设备进行试车运行，制造商应参加试车全过程并对试车中发现的问题进行现场解决 |  |  |  |  |
|  | 设备及其配件应免费保修期限1年，有效日为安装试车完成验收日起 |  |  |  |  |
|  | 供方保证当需方发出维护设备的要求后48小时内派相关的服务工程师到达需方的工作现场进行维护调试。 |  |  |  |  |
|  | 质保期外：继续提供免费上门服务，有偿提供设备所需配件（需保证低于市场价的优惠价）。如发现质量问题及故障，卖方收到买方的函、电后，在 48 小时内及时派人到现场处理。 |  |  |  |  |
|  | 其他要求 |  |  |  |  |
|  | 交货期：100工作日 |  |  |  |  |
|  | CIP清洗系统（500L） |  |  |  |  |
|  | 罐; 全容积：; 500L碱罐、500L水罐. 径高比：; 1：2. 罐体材料：; 316L不锈钢. 设计压力：; 常压设计. 内抛光精度：; 罐体内壁电解抛光并作钝化处理，抛光度Ra<0.4μm. 外表处理：; 罐体内壁电解抛光，抛光度Ra<0.4μm. |  |  |  |  |
|  | CIP清洗：完全覆盖100%整个罐体内表面，无盲区，表面光洁无残留； |  |  |  |  |
|  | 在线清洗系统可实现系统的自动清洗，清洗罐有可调速搅拌电机，可实现配液的充分混合，酸碱清洗液在罐内完成配液，利用供给泵将清洗液输送到清洗对象罐内 |  |  |  |  |
|  | 技术服务 |  |  |  |  |
|  | 为确保用户避免任何潜在的供货和售后服务风险，投标人需提供制造厂商或国内总代理的授权书 |  |  |  |  |
|  | 主机免费保修1年（12月）以上（以安装调试结束开始计算），质保需保证使用原厂配件。 |  |  |  |  |
|  | 售后服务在24小时内能做出积极响应并安排出48小时内到达的计划；作为VIP重要使用客户，常年设有技术咨询和服务的技术专员；并为买方提供软件终身免费升级服务 |  |  |  |  |

投标人必须将对招标文件用户需求中有关“★”号的实质性要求进行响应，响应详细内容和页码填写此表。