★实质性要求响应表

项目编号：FFKJ2024012

项目名称：液氮罐

备注：招标文件用户需求中标有“★”的指标均被视为实质性响应指标，投标人如有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

| 序号 | ★实质性招标要求内容 | 投标响应 详细内容 | 正/负/ 无偏离 | 偏离 说明 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 气相液氮罐 |  |  |  |  |
|  | 产品功能要求 |  |  |  |  |
|  | 气相液氮罐可与真空液氮管路连接，具备自动补给功能 |  |  |  |  |
|  | 设备配套罐口，罐底温度，液氮液位监控和报警系统 |  |  |  |  |
|  | 本项目涉及设备需开放设备端口，可连接本单位自主研发的管理系统； |  |  |  |  |
|  | 供货商提供的气相液氮罐存储量不低于40000支/罐（2mL冻存管） |  |  |  |  |
|  | 供货商提供的设备罐体重量≤330kg；罐体重量，气相存储液氮重量及冻存架重量之和不超过510kg |  |  |  |  |
|  | 硬件要求 |  |  |  |  |
|  | 罐体外部直径＜1100 mm，罐口直径＜450 mm |  |  |  |  |
|  | 液氮静态消耗量≤7.5 L/天 |  |  |  |  |
|  | 液氮填充需双电磁阀控制，防止单电磁阀故障可能导致的液氮满溢和样品污染 |  |  |  |  |
|  | 液氮罐配有辅助手动阀门控制液氮充装 |  |  |  |  |
|  | 具有一键除雾功能，方便寻找样本 |  |  |  |  |
|  | 配件 |  |  |  |  |
|  | 每台设备需配满载不锈钢冻存架； |  |  |  |  |
|  | 每台设备需配真空夹套式软管连接液氮输送管路 |  |  |  |  |
|  | 液相液氮罐 |  |  |  |  |
|  | 产品功能要求 |  |  |  |  |
|  | 供货商提供的液相液氮罐存储量不低于6000支（2mL冻存管） |  |  |  |  |
|  | 本项目涉及设备需制造商提供低液位报警信息端口，可连接本单位自主研发的管理系统，并提供相关授权证明材料 |  |  |  |  |
|  | 供货商提供的设备罐体重量，液氮重量，满载样品冻存架及样品重量之和不超过400kg/m² |  |  |  |  |
|  | 硬件要求 |  |  |  |  |
|  | 设备需配备温度监控系统，监控设备温度，监控探头精度在±1℃以内 |  |  |  |  |
|  | 设备需要配备液氮液位监控系统 |  |  |  |  |
|  | 液氮静态消耗率＜1L/天；静态保存时间＞180天 |  |  |  |  |
|  | 配件 |  |  |  |  |
|  | 每台设备需配满载数量，且适合10*10或5*5冻存盒（2mL冻存管）的不锈钢冻存架； |  |  |  |  |
|  | 安装及调试 |  |  |  |  |
|  | 按照全部技术参数响应情况验收 |  |  |  |  |
|  | 技术服务 |  |  |  |  |
|  | 为确保用户避免任何潜在的供货和售后服务风险，投标人需提供制造厂商或国内总代理的授权书 |  |  |  |  |
|  | 中标单位负责整机原厂质保5年或5年以上（以安装调试结束开始计算） |  |  |  |  |
|  | 售后服务在24小时内能做出积极响应并安排出48小时内到达的计划；作为重要使用客户，常年设有技术咨询和服务的技术专员；并为买方提供软件终身免费升级服务 |  |  |  |  |

投标人必须将对招标文件用户需求中有关“★”号的实质性要求进行响应，响应详细内容和页码填写此表。