★实质性要求响应表

项目编号：FFKJ2024013

项目名称：流式细胞分选仪

备注：招标文件用户需求中标有“★”的指标均被视为实质性响应指标，投标人如有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

| 序号 | ★实质性招标要求内容 | 投标响应 详细内容 | 正/负/ 无偏离 | 偏离 说明 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 流式细胞分选仪主机 |  |  |  |  |
|  | 仪器配置用于激发荧光素的固态激光器≥3根且非共线激发。激光器至少包含但不限于以下要求：波长：488nm±5nm，功率：≥40mW；波长：561nm±5nm，功率：≥25mW；波长：638nm±5nm，功率：≥90mW。 |  |  |  |  |
|  | 检测参数：可以同时检测≥12个参数（荧光参数≥10个、SSC和FSC） |  |  |  |  |
|  | 具备不加电垂直分选模式 |  |  |  |  |
|  | 配备高通量单细胞分选系统，可以使用一组12个西林瓶（高度为4cm、直径为2.2cm）接收分选后的细胞，以及6孔、24孔、48孔、96孔和384孔板、96孔深孔板和载玻片，可校准自定义设备进行分选 |  |  |  |  |
|  | 软件功能 |  |  |  |  |
|  | 分析软件无版权限制，可自由安装在任意电脑上，方便不同使用人脱机分析数据，软件终身免费升级 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
|  | 货期：合同生效后60天内交货 |  |  |  |  |
|  | 售后服务 |  |  |  |  |
|  | 验收合格后整机免费保修5年(60月)及以上(以安装调试结束开始计算) |  |  |  |  |

投标人必须将对招标文件用户需求中有关“★”号的实质性要求进行响应，响应详细内容和页码填写此表。

备注：招标文件用户需求中标有“★”的指标均被视为实质性响应指标，投标人如有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。